## Slide 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ενότητα 2:
Τεχνικές ποσοτικοποίησης
Κουππάρης Μιχαήλ
Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

## Slide 2: ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Επιλογή Μεθόδου – Βελτιστοποίηση – Επαλήθευση – Επικύρωση.
Δειγματοληψία – Προετοιμασία δείγματος.
Μέτρηση αναλυτικής παραμέτρου (σήματος).
Συλλογή δεδομένων – Στατιστική επεξεργασία.
Μετατροπή σήματος σε χημική πληροφορία.
Μετατροπή χημικής πληροφορίας σε πληροφορία χρήστη.

## Slide 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
  Ογκομετρική ανάλυση (Ευρεία εφαρμογή)
  Σταθμική ανάλυση (Πολύ μικρή εφαρμογή)
ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
  Ηλεκτροχημικές
  Φασματοχημικές
  Χρωματογραφικές
  Διάφορες (ανοσοχημικές, ραδιοχημικές, κλπ.)

## Slide 4: ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Παραγωγή σήματος – φορέα αναλυτικής πληροφορίας / τροποποίηση σήματος πηγής οργάνου από δείγμα. Το σήμα μπορεί να προϋπάρχει στο όργανο και το δείγμα το μεταβάλλει (π.χ. φωτόμετρο) ή παράγεται τη στιγμή εισαγωγής του δείγματος στο όργανο (π.χ. φλογοφωτόμετρο εκπομπής)
Ανίχνευση σήματος με μεταλλάκτη (μετατροπή φυσικού ή φυσικοχημικού σήματος σε ηλεκτρικό σήμα).
Ενίσχυση σήματος και τροποποίηση (απαλλαγή θορύβων)
Παρουσίαση απόλυτης ή σχετικής τιμής σήματος με μεταλλάκτη εξόδου (αναλογικό ή ψηφιακό όργανο μέτρησης, καταγραφέας, ολοκληρωτής).

## Slide 5: (CALIBRATION) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ / ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ (αφορά το όργανο)
Διακρίβωση είναι ο καθορισμός της σχέσης μεταξύ των τιμών μίας ποσότητας ένός προτύπου αναφοράς και των αντίστοιχων τιμών που προκύπτουν από τις ενδείξεις του υπό διακρίβωση οργάνου ή συστήματος. Διακρίβωση λοιπόν, είναι η διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης οργάνου ή συστήματος για τη λήψη ορθών μετρήσεων.
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
(αφορά τη μέθοδο)
Η διαδικασία εξακρίβωσης του τρόπου της μεταβολής της απόκρισης ενός οργάνου ή ενός συστήματος σε μια διαδικασία μέτρησης κατά τη μεταβολή της μετρούμενης παραμέτρου (ορισμός EURACHEM). Με τη διαδικασία βαθμονόμησης λαμβάνουμε την καμπύλη βαθμονόμησης.

## Slide 6: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (CALIBRATION)
Σημαντικότερο στάδιο χημικής ανάλυσης.
Επιτυχία αξιόπιστων αποτελεσμάτων απαιτεί καλή διαδικασία βαθμονόμησης.
Εκτός ελάχιστων περιπτώσεων αναλυτικών τεχνικών (σταθμική ανάλυση – κουλομετρία), όλες οι άλλες αναλυτικές τεχνικές παρέχουν ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ αναλυτικής παραμέτρου (σήμα) y.
Απαιτείται βαθμονόμηση για τον υπολογισμό συγκεντρώσεως του αναλύτη.
Απαιτείται αναμφισβήτητη εμπειρική ή θεωρητική σχέση μεταξύ αναλυτικής παραμέτρου (σήματος) και συγκεντρώσεως ή ποσότητας x. Η σχέση αυτή είναι η αναλυτική συνάρτηση ή συνάρτηση βαθμονόμησης (calibration function): y = g(x)

## Slide 7: Παραδείγματα συναρτήσεων βαθμονόμησης:
Ποτενσιομετρία (Εξίσωση Nernst):
E (δυναμικό) = Eσταθ + S log α = E’σταθ + S log c
Πολαρογραφία (Εξίσωση ρεύματος διαχύσεως Ilkovic):
Id (ρεύμα διαχύσεως) = 708 n D1/2 C m2/3 t1/6 = k C.
Φασματοφωτομετρία (Νόμος Lambert – Beer):
Α (απορρόφηση) = ε b c
Φθορισμομετρία:
F (ισχύς φθορισμού) = 2,3 Φ P0 ε b c = k c
Φλογοφασματομετρία εκπομπής:
P (ισχύς εκπεμπ. ακτινοβολίας) = k c
Υγρo- και αεριο-χρωματογραφία:
Α (εμβαδόν κορυφής) = k c
Ανοσοχημική τεχνική:
Logit y = a + log C, όπου logit y = ln [y/(1-y)] και y = B/B0 (B: σήμα προτύπου, Β0: σήμα μηδενικού προτύπου)

## Slide 8: ΛΗΨΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
Προσαρμογή (fitting) ενός κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα δηλάδή σήμα y - συγκέντρωσης C.
Η Πλέον εύχρηστη και επιθυμητή συνάρτηση βαθμονόμησης είναι η γραμμική (linear), η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων (origin) και είναι εφαρμόσιμη σε ευρεία δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων.
Στην πράξη εμφανίζονται αποκλίσεις από την ιδανική γραμμή βαθμονόμησης.
Παραδείγματα αποκλίσεων:
  Αποκλίσεις νόμου Beer (πυκνά διαλύματα, χημική ισορροπία σωματιδίων, παράσιτη ακτινοβολία).
  Καμπύλωση στην ποτενσιομετρία ιοντικών αισθητήρων σε πυκνές συγκεντρώσεις)
  Καμπύλωση στη φλογοφωτομετρία λόγω αυτοαπορρόφησης.
  Για την πλειονότητα των αναλυτικών τεχνικών, χρησιμοποιείται η γραμμική εξίσωση βαθμονόμησης:
y = ax + b
όπου y = αναλυτικό σήμα, x = συγκέντρωση προτύπων, b = τομή στον άξονα
των y και a = κλίση.

## Slide 9: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Ή ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (calibration curve)
Εάν είναι γραμμική ή όχι και εάν όχι τότε ποιάς μορφής είναι.
Ποια είναι η καλύτερη ευθεία που μπορεί να χαραχθεί;
Ποια είναι η γραμμική περιοχή (περιοχή εργασίας);
Ποιο είναι το σφάλμα και τα όρια εμπιστοσύνης των παραμέτρων της κλίσης (a) και της τομής (b) της ευθείας;
Ποιο είναι το σφάλμα και τα όρια εμπιστοσύνης στην προσδιοριζόμενη συγκέντρωση του αγνώστου που λαμβάνεται από την καμπύλη βαθμονόμησης;
Στη βαθμονόμηση χρησιμοποιείται η μονοπαραμετρική παλινδρόμηση ή προσαρμογή (univariate regression), που σημαίνει ότι οι μετρούμενες τιμές του αναλυτικού σήματος εξαρτώνται από μία μόνο ανεξάρτητη (χωρίς σφάλμα) μεταβλητή, τη συγκέντρωση προτύπων.

## Slide 10: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method) (1)
Όλα τα μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ y και c μπορούν να παρασταθούν από τη γενική συνάρτηση:
y = f (x, a, b1…, bm)
Όπου, a, b1, …, bm είναι παράμετροι της συνάρτησης.
Αποδεχόμαστε ότι οι τιμές x στερούνται σφάλματος (η παρασκευή προτύπων είναι πολύ ακριβής με σφάλματα τη τάξεως 0,1%, δηλαδή μικρότερα από τα μετρήσιμα σφάλματα). Οι τιμές x τίθενται στον οριζόντιο άξονα.
Οι τιμές y (αναλυτικό σήμα), είναι η εξηρτημένη μεταβλητή, και εμπεριέχουν σφάλμα. Οι τιμές y τίθενται στο κάθετο άξονα.
Στόχος της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων είναι να υπολογισθούν εκείνες οι τιμές των παραμέτρων a, b1, …, bm, για τις οποίες το μοντέλο θα έχει την καλύτερη προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα (xi – yi).

## Slide 11: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)(2)
Για τις περισσότερες αναλυτικές τεχνικές η καμπύλη βαθμονόμησης (αναφοράς) περιγράφεται από μια ευθεία γραμμή (γραμμικό μοντέλο) και έτσι χρησιμοποιείται η γραμμική μέθοδος προσαρμογής ελαχίστων τετραγώνων (linear least square regression).
Η σχέση μεταξύ κάθε ζεύγους παρατηρήσεων (xi, yi) παριστάνεται ως:
yi = axi + b + ei
δηλαδή το σήμα yi συνίσταται από ένα καθορισμένο μέγεθος (axi + b) που προβλέπεται από το γραμμικό μοντέλο και συμβολίζεται με ŷ και ένα τυχαίο συτατικό (σφάλμα) ei.
yi = ŷ + ei

## Slide 12: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)
Στόχος της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων είναι να βρεθούν οι εκτιμήτριες (estimates) των αληθινών τιμών a και b. Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό τιμών a και b για τις οποίες το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων (δηλαδή των ei) να γίνεται ελάχιστο (εξού και το όνομα της μεθόδου):
e2  0
Όπως αναφέραμε ακριβώς πριν ισχύει ότι:
yi = ŷ + ei
Άρα το τυχαίο συστατικό ei αντιπροσωπεύει τη διαφορά:
ei = yi -ŷ

## Slide 13: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)
Είπαμε ότι το συστατικό ei αντιπροσωπεύει τη διαφορά:
ei = yi –ŷ
ŷ
yi
ei

## Slide 14: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)
όπου,
ei = υπόλοιπο (residual) ή απόκλιση
yi = παρατηρούμενη τιμή σήματος
ŷ = τιμή σήματος υπολογιζόμενη από το μοντέλο = ax + bi
Επομένως:
ei = yi - ax - bi
Οι εκτιμήτριες ελαχίστων τετραγώνων των παραμέτρων a και b βρίσκονται με ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των υπολοίπων ή αποκλίσεων, R:
R = e2i = (yi - axi - b)2

## Slide 15: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)
Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας τις μερικές παραγώγους του R συναρτήσει των α και b ίσες με το μηδέν:

## Slide 16: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)
Αυτές είναι γνωστές ως κανονικές εξισώσεις (normal equations). Μετά από επεξεργασία λαμβάνονται οι σχέσεις:
Όπου x, y το κεντροειδές (centroid) της καμπύλης και από αυτό διέρχεται υποχρεωτικά η ευθεία παλινδρόμησης ή προσαρμογής

## Slide 17: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)

## Slide 18: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)
Το σημείο που αντιστοιχεί στα (x, y) λέγεται κεντροειδές (centroid) της καμπύλης και από αυτό διέρχεται υποχρεωτικά η ευθεία παλινδρόμησης ή προσαρμογής.
Προϋποθέσεις για τα ei (υπόλοιπα, αποκλίσεις):
Τα ei είναι τυχαίες μεταβλητές με μέσο όρο μηδέν, με κανονική κατανομή και διασπορά σ2 (διακύμανση των σφαλμάτων).
Τα ei είναι ανεξάρτητες μεταβλητές.
Όλα τα ei έχουν την ίδια διασπορά σ2. Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά σ2 (διακύμανση των σφαλμάτων) είναι σταθερή σε όλη τη δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων και ανεξάρτητη από τις συγκεντρώσεις. Αυτή η ιδιότητα λέγεται ομοσκεδαστικότητα (homoscedasticity). (Τυπική απόκλιση SD σταθερή)
Η αναμενόμενη τιμή των yi είναι έτσι ίση με axi + b και η διασπορά των yi ίση με σ2. Όταν η διασπορά των yi εξαρτάται από τα xi τότε έχουμε ετεροσκεδαστικότητα (heteroscedasticity).
Μία ιδιαίτερη περίπτωση ετεροσκεδαστικότητας έχουμε όταν η σχετική τυπική απόκλιση (RSD) παραμένει σταθερή, που σημαίνει ότι η τυπική απόκλιση (SD) αυξάνει με τη συγκέντρωση.

## Slide 19: ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (RESIDUALS) ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

## Slide 20: ΑΡΧΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

## Slide 21: ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

## Slide 22: ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ)
Επιλογή του μοντέλου (συνήθως γραμμικό).
Υπολογισμός (εκτίμηση) των παραμέτρων του μοντέλου με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
Αξιολόγηση του μοντέλου.
Υπολογισμός ορίων εμπιστοσύνης των παραμέτρων για τη συνάρτηση παλινδρόμησης και για το αναλυτικό αποτέλεσμα.

## Slide 23: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ANALYSIS OF RESIDUALS)
Η ανάλυση των υπολοίπων μπορεί να δώσει απαντήσεις σε δύο ερωτήματα:
Επιτυχία της προσαρμογής του γραμμικού μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα (lack of fit).
Εάν οι προϋποθέσεις του μοντέλου είναι ορθές.
Μπορούν να γίνουν διαγράμματα των
Υπολοίπων ei συναρτήσει των yi ή των ανεξάρτητων μεταβλητών xi.
Outlier ή Έκτροπη τιμή

## Slide 24: EΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Σχήμα διαγράμματος.
Ο αριθμός των θετικών υπολοίπων να είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών υπολοίπων.
Τα πρόσημα των υπολοίπων να κατανέμονται τυχαία μεταξύ + και -, και να λαμβάνεται μία τυχαία σειρά.
Μερικές προφανώς αποκλίνουσες ή έκτροπες τιμές (outliers) μπορούν να ανιχνευθούν. Είναι πολύ μεγαλύτερες των υπολοίπων.

## Slide 25: ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (WEIGHTED LEAST SQUARES REGRESSION)
Η φιλοσοφία είναι να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στα δεδομένα με την καλύτερη επαναληψιμότητα.
Χρησιμοποιείται συντελεστής βαρύτητας wi:
Επιδιώκεται ελαχιστοποίηση των τετραγώνων των ζυγισμένων υπολοίπων:

## Slide 26: ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (WEIGHTED LEAST SQUARES REGRESSION)
Όλες οι εξισώσεις για τον υπολογισμό των παραμέτρων a και b τροποποιούνται για να περιέχουν το συντελεστή βαρύτητας.
Όσο εντονότερη είναι η ετεροσκεδαστικότητα, τόσο χρησιμότερη είναι η ζυγισμένη παλινδρόμηση.
Ο συντελεστής βαρύτητας προσδιορίζεται:
  Με πολλαπλές μετρήσεις κάθε προτύπου και υπολογισμό της τυπικής απόκλισης του yi.
  Εάν υπάρχει ικανός αριθμός μετρήσεων, με κατασκευή του διαγράμματος της συνάρτησης της διασποράς με xi ή yi. Π.χ. στους ανοσοχημικούς προσδιορισμούς υπάρχει συνήθως γραμμική σχέση.

## Slide 27: ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (WEIGHTED LEAST SQUARES REGRESSION)
Πολλές φορές όταν δεν έχουμε πολλές μετρήσεις η ετεροσκεδαστικότητα διορθώνεται με κατασκευή των ακόλουθων καμπυλών βαθμονόμησης αντί για την καμπύλη Yi ως προς Χi :
  Yi ως προς 1/xi
  Yi ως προς 1/xi2
  1/Yi ως προς xi
  1/Yi2 ως προς xi
Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται ο συντελεστής συσχέτισης και η τυπική απόκλιση υπολοίπων.

## Slide 28: Παράδειγμα ζυγισμένης παλινδρόμησης με χρήση του παράγοντα ζύγισης 1/s2

## Slide 29: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (CONFIDENCE INTERVALS)
Η ακρίβεια της προσδιοριζόμενης συγκέντρωσης του αγνώστου εξαρτάται από:
Το σφάλμα μετρήσεως
Από το διάστημα εμπιστοσύνης της καμπύλης βαθμονομήσεως στο σημείο του αγνώστου, που εξαρτάται από τις αβεβαιότητες των εκτιμητριών των a και b.
Υπολογισμός διακυμάνσεων των α και b:
Τυπική απόκλιση υπολοίπων
Ή τυπικό σφάλμα καμπύλης
Τυπική απόκλιση a
Τυπική απόκλιση b

## Slide 30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Για το άγνωστο συγκεντρώσεως x0 μετράται η y0 και βρίσκεται η συγκέντρωση από την εξίσωση της καμπύλης αναφοράς.
Η αβεβαιότητα στη συγκέντρωση x0 βρίσκεται από τους παρακάτω τύπους, ανάλογα εάν γίνει μια μέτρηση ή πολλαπλές (m) μετρήσεις του y0.
Η αβεβαιότητα στο κεντροειδές είναι η ελάχιστη και στα άκρα μέγιστη
Για μία μέτρηση σε n πρότυπα
Για m μετρήσεις σε n πρότυπα

## Slide 31: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ (CORRELATION COEFFICIENT)
Λέγεται και συντελεστής συσχετίσεως ροπών γινομένων (product-moment correlation).
Ο συντελεστής συσχετίσεως παίρνει τιμές
-1  r  +1
και είναι μέτρο της γραμμικότητας της καμπύλης βαθμονόμησης.
Έχει περισσότερη αξία στην ανάλυση συσχετίσεως πειραματικών δεδομένων (correlation analysis, δηλ. όπου x και y είναι πειραματικά δεδομένα και έχουν και τα δύο σφάλμα).
Ο έλεγχος σημαντικότητας του r επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του κριτηρίου tπειρ και της σύγκρισης του προς το tθεωρ από πίνακες two-tailed (αμφίδρομο) t-test για βαθμούς ελευθερίας v = n-2. Εάν tπειρ > tθεωρ τότε υπάρχει σημαντική συσχέτιση.

## Slide 32: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ (CORRELATION COEFFICIENT)
Τύποι r και tπειρ: